# JSD9-LWY84B  型  控  温  式

# 远红外消煮炉技术说明书

一、用途

控温式远红外消煮炉可用于农业、林业、环保、地质石油、化工、食品等部门以及高等院校、科研部门对植株、种子、饲料、 食品、土壤、矿石等样品化学分析之前消煮处理；可与定氮仪配套 使用。

二、工作原理

本产品采用新型远红外元件做加热体，根据远红外辐射元件受热后，主要辐射出1．5至2．5微米的远红外线，易被加热体所吸收，激发分子共振，致使受热体温度升高，从而达到加速被消煮样品消化之目的。

温度控制原理如下图 ：

感温原件热电偶把炉体温度测量下来,以电压的形式传给桥路，桥路部分对热电偶冷端进行补偿，然后将信号送给单片微电脑，由电脑完成A／D转换，把模拟量转换为数字量，并进行线性补偿，最后由数字显示部份清晰直观地显示出来。所需控制的温度值由设定部分设定，并由微电脑对测量的温度和设定值进行比较，采用PID调节方式，炉体加热功率可随时间，条件的变化进行调整，最后保持炉体温度恒定在设定温 度上。

# 三、技术指标

# 1．炉孔温度调控范围：室温至450℃；

2．单孔温度与平均温度偏差：不大于20℃ ；

3．升温时间：满功率加热，室温升至450℃，不大于45分钟；

4．消化样品数量 ：20个/次、12个/次、35个/次；

5．消化管尺寸：φ28×230mm、φ40×250mm 、φ23×230mm；

6．消化试管容积：100ml±0.25ml；250ml±0.25ml；50ml±0.25ml；

7．电源电压：AC 220V±10%，50Hz；

8．最大功率：2000W；

9．绝缘电阻：任一端对机壳不低于5MΩ；

10．外形尺寸：480×305×180mm；

11．重量：不大于20Kg ；

四、面板结构

面板上三位数码显示温度值，中间三个指示灯从左到右分别显示“电源”、“运行”、和“设定”三种工作的状态，下面四个轻触开关，从左到右功能分别为“电源”、“运行/设定”、“增加”和“减少”。

五、使用方法

1．正常工作：插上电源插头，本机进入待机状态，轻触“电源”开关一次，“电源”指示灯亮，数码管显示已存设定好的温度值一秒钟后，自动进入“运行”状态，“运行”指示灯亮，仪器便显示当前炉体实际温度，并开始加温至设定值。

2．设定予置参数：在电源灯亮情况下，按下“设定”开关一次，“设定”灯亮，三位数码显示设定值，按下“增加”或“减少”开关，直至所需设定温度值；“增加”和 “减少” 开关按按住不动一秒，可快速增减数值。达到所需温度值后，再按一次“运行”开关，确认本次更改有效，设定温度值存入机器内，同时进入“运行”状态，“运行”灯亮，三位数码显示炉体温度。

3．如果要停止工作，再按一下“电源”开关，电源指示灯灭，仪器停止工作。并须拔下电源插头。

4．首次工作约等待40分钟预热时间后，炉体温度已稳定在所需温度，可进行样品消煮。

六、特点

1．炉孔温度连续可调，可予先设置并控制温度恒定，仪器操作简单，使用范围广。

2．炉体结构新颖且采用高辐射远红外材料，升温速度快，恒温性能好，热效率高。

3．炉孔间平均温度偏差小，样品消化一致性好。

七、注意事项

1．硫酸回流高度应控制在管高的三分之二以下。

2．消煮植株、种子等生物试样时，一定做到加入消化剂后放置4至6个小时，或过夜后才能进行消煮；实在做不到此点时，在消煮 过程中，应先将 炉温控制在100℃以下，消煮半小时后才升至高温进行消煮 ，以防消煮 过程中的巨沸或飞溅。

3．每次工作结束，要拔下电源插头，电源插头的地线要良好接地，以保证用电安全。

4．本机处于设定状态时，不进行控温运算，因此，长期使机器处于设定状态，将无法达到控制目标；建议用户在查看、更改设定值后，应立即进入“运行”状态。

八、 产品配套清单

1．消煮炉：1台；

2．双层试管架：1只；

3．消化管：20或12或35只；

注：此说明书为我所产品的参考说明，如用户提出特殊要求，产品以用户要求为准，此时，此说明书仅供参考。